上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平可见分光光度计723PC分光光度计
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技术参数
	检测器
	硅光二极管

	光源
	20W/12V卤钨灯

	光谱带宽
	2nm

	波长范围
	325~1100nm（步进间隔0.1nm） 波长最大允许误差：±1.0nm（开机自动校准）

	波长重复性：



产品介绍
●自动波长，波长设定和转换更快速、更准确
●4.3英吋彩色触摸屏，显示更清晰、操作更方便
●浓度直读，可保存50条曲线参数、浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能，可保存200条测试记录
●USB数据接口
●UV-Solution 工作站软件，具有各种测试、扫描功能（723PC）

	技术参数
	
	

	型 号
	7230G
	723PC

	单色器
	C-T式单色器，1200线全息光栅
	

	显示器
	4.3英吋（480×272）彩色触摸屏显示
	

	光谱带宽
	4nm
	2nm

	波长范围
	325～1100nm（步进间隔0.1nm）
	

	波长扫描速度
	/
	200~3000nm/min

	波长移动速度
	8000nm/min
	

	波长大允许误差
	±1.0nm（开机自动校准）
	

	波长重复性
	0.5nm
	

	测量范围
	T：0～200.0%T ，A：-0.301～3.000Abs，C：-9999～9999
	

	透射比大允许误差
	±0.5%T
	

	透射比重复性
	0.2%T
	

	杂散光（在360nm处）
	≤0.3%T（在360nm处）
	

	波长边缘100%线噪声
	0.5%T
	/

	波长边缘0%线噪声
	0.2%T
	/

	基线直线性
	/
	±0.004A

	基线漂移
	/
	±0.002A/h

	基线暗噪声
	/
	±0.3%T

	UV-Solution软件
	/
	有

	数据接口
	USB
	

	电源
	220V±10% 50Hz 75W / 110V±10% 60Hz 75W
	

	仪器净重
	10.0Kg
	10.0Kg

	仪器毛重
	14.0Kg
	14.5Kg

	仪器尺寸
	470×380×225 mm
	

	包装尺寸
	650×539×370 mm
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