上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平UV2400紫外可见分光光度计 紫外分光光度计（比例双光束）

分类：紫外可见分光光度计    更新：2026-11-01

技术参数

| 光谱带宽 | 1.8nm 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重现性:0.2nm |
| --- | --- |

产品介绍

UV2400比例监测双光束紫外-可见分光光度计，采用C-T式单色器以及，使仪器具有波长精度高，重复性好，杂散光低及长时间的稳定性，可满足不同层次的分析应用所需，可与PC连接，实现更多的测试功能包括数据便捷的存贮。

功能

● 自动扣除比色皿误差

● 自动波长：键盘输入小间隔为 0.1nm 。

● 光度测量：定波长测试透过率、吸光度和系数吸光度及能量的测量。

● 定量测定：单波长法， 1-3 阶线性标准曲线拟合，多可建立 8 个标样点的标准曲线。

● 多波长测定：具有可设 5 个波长的设定，对同一样品连续测定。

特点

● 自动八联池：一次可放 7 个样品大大提高测样分析速度。

● 自动扣除比色皿误差：使测光准确度（被测样浓度较低时）更为准确。

● 稳定性：比例监测双光束光学系统，电路系统，确保仪器长时间的稳定。

● 杂散光低：光学系统、低噪声的电路系统和优选的光学元器件保证仪器具有低的杂散光，使高浓度样品测试更准确。

● 显示及操作：人性化设计，大屏幕液晶显示器显示数据、图形、更直观，用户操作简单方便。

● 灯源更换简单方便：法兰盘座式氘灯结构，更换氘灯无需专用工具，免去换灯时光路调试步骤，使仪器调试、维护更加简单。

● 丰富的可选附件：多种附件可供选择，仪器测量功能更加广泛。

● 具有 USB 接口：可选配 UV-Solution 工作站软件，可进行多种测试（光谱扫描、导数光谱）等功能。

UV-Solution 软件功能介绍（选配）

● 光度测量：定波长条件下，对样品的透过率 T ，吸光度 A 进行测量，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑。

● 光谱扫描（波长扫描）：在有效波长范围内，可按 0.1 、 0.5 、 1 、 2 、 5nm 设定扫描间隔，对样品的吸光度 A 、透过率或者能量进行扫描，并对图谱进行数据处理，如图谱缩放、平滑、四则运算、坐标调整、峰 / 谷自动检测、 1~4 阶导数光谱等，可打印记录为标准报表，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑，可导出图谱为 bmp 图片文件。

● 时间扫描（动力学测试）：在特定波长下对样品的吸光度 A 或透过率 T 进行时间扫描，采样时间间隔有 0.2 、 0.5 、 1.0 、 2.0 、 5.0 秒可选择。可打印记录为标准报表，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑，可导出图谱为 bmp 图片文件。

● 定量测量：可进行直线、二次曲线、三阶曲线、折线等标准曲线及设定曲线参数测试，多可建立 15 个标样点的标准曲线，可选择单波长，双波长或三波长下测量，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑。

● DNA/ 蛋白质分析：快速测量 DNA 样品在特定波长下的吸光度，并自动计算出 DAN/ 蛋白质的浓度及 DNA Ratio ，内建两种标准测试方法，也可扩展应用，任意设定其它波长和因子进行测量和计算，可打印记录为标准报表，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑。

● 多波长测定：可在多个波长条件下测试样品透过率 T ，吸光度 A ，多可设置 8 个波长点，可打印记录为标准报表，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑。

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 型 号 | UV2400 |
| 光学系统 | 比例监测双光束 |
| 光谱带宽 | 1.8nm |
| 波长范围 | 190 ～ 1100nm |
| 波长大允许误差 | ± 0.5nm |
| 波长重复性 | ≤ 0.2nm |
| 测量范围 | T:0 ～ 200.00%T A:-0.301 ～ 4.000Abs |
| 透射比大允许误差 | ± 0.3%T |
| 透射比重复性 | ≤ 0.1%T |
| 杂散光 | ≤ 0.05%T(220nm 、 360nm 处 ) |
| 稳定性 / 噪声 | 100%(T) 线噪声≤ 0.1%(T) 0%(T) 线噪声≤ 0.05%(T) |
| 基线平直度 | ± 0.002A |
| 基线漂移 | ≤ 0.001A/h (500nm 处 ) |
| 显示器 | 128 × 64 大屏幕液晶显示 |
| 外形尺寸 | 540 × 430 × 220(mm) |