上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平紫外可见分光光度计 紫外分光光度计（双光束）UV2800
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技术参数
	光学系统
	双光束 光谱带宽1.8nm 波长范围:190～1100nm 波长最大允许误差:±0.3nm 波长重复性:≤0.2nm



产品介绍
UV2800系列为大屏幕扫描型双光束紫外-可见分光光度计。1.8nm带宽具有更高的光谱分辨率。带宽可调的UV2800S满足用户多层次的分析应用需求。紫外-可见分光光度计计算机应用软件为您的仪器实现更加强大的功能和便捷的数据存储。
功能
● 大屏幕 LCD ，图谱显示
● 光度测量：定波长测试透过率、吸光度和系数吸光度测量。
● 光谱扫描：扫描速度可选，扫描间隔可选（ 0.1 、 0.5 、 1 、 2 、 5nm ），峰 / 谷自动检测，图谱缩放等功能。
● 定量测定：单波长法， 1-3 阶线性标准曲线拟合，多可建立 8 个标样点的标准曲线。
● 多波长测定：具有可设 5 个波长的设定，对同一样品连续测定。
● 动力学测量（时间扫描）：对样品进行动力学测试，测试间隔时间可选，可保存近 10000 个测试数据点。
● UV2800S 具有四档光谱带宽可调（ 0.5 、 1 、 1.8 、 4nm ）
特点
● 稳定性：双光束光学系统，电路系统，确保仪器长时间的稳定。
● 杂散光低：光学系统、电路系统和优选光学元器件保证仪器具有低的杂散光，使高浓度样品测试更准确。
● 显示及操作：人性化设计，主机能进行光谱扫描，大屏幕显示器显示数据、图形、曲线，更直观，用户操作简单方便。
● 灯源更换简单方便：法兰盘座式氘灯结构，更换氘灯无需专用工具，免去换灯时光路调试步骤，使仪器调试、维护简单。
● 丰富的可选附件：多种附件可供选择，仪器测量功能更加广泛。
● 具有 USB 接口：可选配 UV-Solution 工作站软件，可进行多种测试（光谱扫描、导数光谱）等功能。 ●可选配件：自动六联池，恒温比色皿架，微量比色皿架等。
UV-Solution 软件功能介绍（选配）
● 光度测量：定波长条件下，对样品的透过率 T ，吸光度 A 进行测量，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑。
● 光谱扫描（波长扫描）：在有效波长范围内，可按 0.1 、 0.5 、 1 、 2 、 5nm 设定扫描间隔，对样品的吸光度 A 、透过率或者能量进行扫描，并对图谱进行数据处理，如图谱缩放、平滑、四则运算、坐标调整、峰 / 谷自动检测、 1~4 阶导数光谱等，可打印记录为标准报表，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑，可导出图谱为 bmp 图片文件。
● 时间扫描（动力学测试）：在特定波长下对样品的吸光度 A 或透过率 T 进行时间扫描，采样时间间隔有 0.2 、 0.5 、 1.0 、 2.0 、 5.0 秒可选择。可打印记录为标准报表，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑，可导出图谱为 bmp 图片文件。
● 定量测量：可进行直线、二次曲线、三阶曲线、折线等标准曲线及设定曲线参数测试，多可建立 15 个标样点的标准曲线，可选择单波长，双波长或三波长下测量，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑。
● DNA/ 蛋白质分析：快速测量 DNA 样品在特定波长下的吸光度，并自动计算出 DAN/ 蛋白质的浓度及 DNA Ratio ，内建两种标准测试方法，也可扩展应用，任意设定其它波长和因子进行测量和计算，可打印记录为标准报表，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑。
● 多波长测定：可在多个波长条件下测试样品透过率 T ，吸光度 A ，多可设置 8 个波长点，可打印记录为标准报表，可导出数据为 Execl 文件供用户编辑。

	技术参数
	
	

	型 号
	UV2800
	UV2800S

	光学系统
	双光束
	

	光谱带宽
	1.8nm
	0.5 、 1 、 1.8 、 4nm

	波长范围
	190 ～ 1100nm
	

	波长大允许误差
	± 0.3nm
	

	波长重复性
	≤ 0.2nm
	

	测量范围
	T:0 ～ 200.00%T A:-0.301 ～ 4.0000Abs C:0 ～ 9999
	

	透射比大允许误差
	± 0.3%T
	

	透射比重复性
	≤ 0.1%T
	

	杂散光
	≤ 0.05%T （ 220nm 和 360nm 处）
	

	稳定性 / 噪声
	100%(T) 线噪声≤ 0.1%(T) 0%(T) 线噪声≤ 0.05%(T)
	

	基线平直度
	± 0.001A
	

	基线漂移
	≤ 0.0005A/h(500nm 处 )
	

	显示器
	320 × 240 大屏幕 LCD(6 英寸）
	

	外形尺寸
	540×430×220mm
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