上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平NS9300超微量光谱仪
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技术参数
	可用来检测核酸、蛋白质、细胞溶液以及常规紫外-可见全波长扫描等。



产品介绍
NS9300超微量光谱仪是一款新型紫外-可见全波长超微量分光光度计，可用来检测核酸、蛋白质、细胞溶液以及常规紫外-可见全波长扫描等。
高性价比的全光谱超微量分光光度计 现代分子生物学实验室**的分析仪器 仪器特点 超小样品用量，zui低测量体积只需1μl，无需比色皿 G内zui高的3648像素线性阵列CCD 超长寿命脉冲氙灯（寿命＞10年） 超低能耗，放热低，无需预热 外置“空白”和“检测”大按钮 友好的人机界面，用户自行校准 光强值、吸光值双显示模式 快速全光谱扫描，5s完成200-850nm吸收光谱测量，无需运动部件，可靠性更高 双检测光程自动调节，满足高浓度样品直接检测，无需稀释处理 体积小，重量轻，可选配移动电源（12V），实现现场检测 技术指标

	参 数
	

	zui小样本量
	1μl

	光程
	1mm、0.2mm（0.1mm、0.05mm可选）

	光源
	脉冲氙灯

	检测器
	3648像素线性阵列CCD

	波长范围
	200～850nm

	波长精度
	±1 nm

	波长分辨率
	≤0.3nm（FWHM@Hg 253.7nm）

	吸光度精度
	1%（0.76吸光度@350nm）

	吸光度精确性
	0.002Abs（1mm光程）

	吸光值范围
	0.02～80（160、320可选，等同于10mm光程时）

	浓度检测范围
	dsDNA：1.5～4000ng/μl （8000、16000可选）； ssDNA：2.0～2640ng/μl （5280、10560可选）； RNA：2.0～3200ng/μl （6400、12800可选）； BSA：0.1～119.4 mg/ml（238.8、477.6可选）

	检测时间
	

	仪器尺寸
	195mm×138mm×105mm（长×宽×高）

	重量
	≤4kg

	工作电压
	AC100～240V (50～60Hz)

	输入功率
	24W
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