上海舜宇恒平科学仪器有限公司

GC1290气相色谱仪

分类：气相色谱仪    更新：2026-10-27

技术参数

| GC1290 气相色谱仪采用EPC电子气路控制，与优化设计的柱温箱和进样器相结合。 GC1290 是自动化的气相色谱仪，可实现从样品导入到分析报告，由微机控制和 |  |
| --- | --- |

产品介绍

GC1290 气相色谱仪采用EPC电子气路控制，与优化设计的柱温箱和进样器相结合。

GC1290 是自动化的气相色谱仪，可实现从样品导入到分析报告，由微机控制和管理。大尺寸触摸屏设置与显示，界面友好，操作简洁。

EPC电子气路控制

●GC1290 一体化的EPC模块，具有数字化控制进样器和检测器的气路。

● 可同时安装5个EPC模块，实现12个通道的EPC控制。

● 载气流量精度±5%，流量重复性±0.35%，流量范围200ml/min。且有标准化的大气压和温度补偿，程序压力和流量程序功能。

● EPC电子气路控制技术

多种类型进样口

●GC1290 提供多种进样口选择，包括分流/不分流毛细管进样口、填充柱进样器口、大体积毛细管进样口等。

● 多能安装二个分流/不分流进样口，或一个分流/不分流进样口和一个大体积进样口，或一个毛细管进样口和一个填充柱进样口，均采用EPC控制。

● 分流/不分流进样口，可选择十余种通用型玻璃内衬管。

● 可选配不同位数的自动液体进样器

柱温箱

● 可同时安装两根毛细管柱。

● 控温动态范围从环境温度＋4℃至420℃，温度稳定性可达±0.02℃。支持20阶柱箱升温梯度，通过软件设定还可以任意增加。

工作软件

● **研发的GC软件，可实现GC1290的双向控制及数据处理。

● 中文的工作站软件，采用任务和方法模式，提供灵活多变的组合。

● 符合GMP法规要求：多角色三级用户访问权限；

系统、用户、仪器等活动审计追踪；

支持电子签名。

检测器系列

●GC1290 检测器使用EPC控制。

●GC1290 不仅可连接质谱检测器（MSQ8100），还可选配五种检测器，如FID、TCD、FPD、ECD、NPD等检测器，适合不同样品分析检测的需要。

● 预留MS连接接口，可升级为GTC-MS系统。